5602/1

28.05.2014.

[[

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke medicinske opreme -  VJN- 6 /14

Povodom Vašeg zahteva od 23.05.2014.godine  (kod naručioca primljen putem elektronske  pošte dana 26.05.2014.godine, zaveden pod br. 5602) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke medicinske opreme za opremanje operacionog bloka - VJN-6/2014, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeće odgovore:

U vezi stavke 1) Mobilni elektro-hidraulični operacioni sto (1 kom), tehničke karakteristike

- OPIS - Red. br. 3 stoji: Debljina tapacirunga: min 60 mm

Da li je prihvatljivo ponuditi tapacirung debljine 50mm?

ODGOVOR: Nakon razmatranja navedene karakteristike komisija je prihvatila predlog te će u skladu sa istim izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

- OPIS - Red. br. 5 stoji: Širina stola sa bočnim šinama: min.590 mm

Da li je prihvatljivo ponuditi operacioni sto čija je širina sa bočnim šinama 560mm? Opšte je poznato da preširok operacioni sto može predstavljati smetnju operativnom timu, te s toga, predlažemo da ovu karakteristiku izmenite u: Širina stola sa bočnim šinama: min.560 mm

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj minimalnoj širini.

- OPIS - Red. br. 12 stoji: Kočnice na sva tri točka

Obzirom da se zahteva operacioni sto koji poseduje četiri dupla točka, predlažemo izmenu ovog zahteva u: Kočenje stola elektro-hidraulički, pomoću četiri podna fiksatora

ODGOVOR: Komisija je delimično prihvatila ovaj predlog te će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije

• OPIS - Red. br. 13 i 14 stoji: Statička nosivost stola: min 250 kg ; Dinamička nosivost stola: min 185 kg

Obzirom na referentnost ustanove u kojoj se obavlja veliki broj različitih tipova operacije, smatramo da bi minimalnu nosivost operacionog stola trebalo definisati na znatno višem nivou: Nosivost operacionog stola u svim pozicijama (uključujući pomeranje po visini, bočni nagib i trend poziciju) - min 270 kg

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici .

• PODEŠAVANJE OP STOLA - Red. br. 1 stoji: Visina stola u krajnjem gornjem položaju: min 950 mm

Da li je prihvatljivo ponuditi operacioni sto čija je visina u krajnjem gornjem položaju 900 mm obzirom da odstupanje od samo 5 cm nikako ne utiče na kvalitet operacionog stola?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• PODEŠAVANJE OP STOLA - Red. br. 7 stoji: Nagib dela za noge: +200;-900

Pomeranje sekcija za noge u položaju većem od 10° na gore nije neophodno ni za jedan tip operacije. Opseg pomeranja sekcije za noge + 10°/-90° je, ustvari, standard kojeg se pridržava najveći broj svetski priznatih proizvođaća operacionih stolova. S toga, predlažemo izmenu ovog zahteva u: Nagib dela za noge: +100;-900

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• DODACI - Red. br. 2 stoji: Nosač infuzije sa četiri kuke sa držačem kom. 1

Da lije prihvatljivo ponuditi nosač infuzije sa dve kuke?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• DODACI - Red. br. 3 stoji: Univerzalni adapter za dodatke kom. 1

Molim Vas da dodatno pojasnite o kom se nastavku radi i na koji deo operacionog stola se isti pozicionira.

ODGOVOR: Radi se o univerzalnom adapteru koji služi za podršku i sigurnost dodatnih akcesorija, a pozicionira se na šinama stola.

U vezi stavke 2) Operaciona lampa LED tehnologije (1 kom)

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 1.3 stoji: Poseduje električno podešavanje svetlosnog polja

Da li je prihvatljivo ponuditi operacionu lampu koja poseduje manuelno podešavanje prečnika svetlosnog polja preko sterilnih ručki?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 1.8 stoji: Prečnik snopa osvetljenja, na distanci od lm od 200 do 250 mm ili bolje

Da li je prihvatljivo ponuditi operacionu lampu sa boljim i kvalitetnijim prečnikom osvetljenosti kojim se postiže kvalitetniji fokus svetlosti i kvalitetniji stepen iskorišćenja a kod koga je prečnik osvetljenog polja (d10) (mm) podesiv 250-300?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 1.9 stoji: Površina osvetljenja min 2000cm2

Da li je prihvatljivo ponuditi operacionu lampu sa površinom osvetljenja 1700cm2?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 1.10 stoji: Radni vek LED dio de min 50000 časova

Obzirom da ovu karakteristiku može ispuniti samo jedan ponuđač, predlažemo izmenu ovog zahteva u: Radni vek LED dio de min 40000 časova

ODGOVOR: Komisija je razmatrala vaš predlog ali je ostala pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 1.16 stoji: Površina svetlosnog elementa izrađena od stakla, .....

Predlažemo izbacivanje zahteva da ova površina bude izrađena od stakla, obzirom na težinu samog materijala izrade koji, u krajnjem dovodi i do velike težine operacione lampe, a samim tim i teže manevnsanje.

ODGOVOR: Komisija je razmatrala vaš predlog ali je ostala pri traženoj karakteristici

- OPIS, Satelit - Red. br. 2.1 Satelit jačine min 120000lx

Da li je prihvatljivo ponuditi satelitjačine 110000lx  obzirom da odstupanje od samo 10000lx nikako ne utiče na kvalitet samog rada lampe?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

- OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 2.8 stoji: Prečnik snopa osvetljenja, na distanci od lm od 200 do 250 mm ili bolje

Da li je prihvatljivo ponuditi operacionu lampu sa fiksnim snopom osvetljenja od 250 mm? Na ovaj način bi zahtev pod brojem 2.3 bio nepotreban.

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 2.9 stoji: Površina osvetljenja min 2000cm2

Da lije prihvatljivo ponuditi operacionu lampu sa površinom osvetljenja 1300cm2?

ODGOVOR: Nije prihvatljivo, Komisija ostaje pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 2.10 stoji: Radni vek LED dio de min 50000 časova

Obzirom da ovu karakteristiku može ispuniti samo jedan ponuđač, predlažemo izmenju ovog zahteva u: Radni vek LED dio de min 40000 časova

ODGOVOR: Komisija je razmatrala vaš predlog ali je ostala pri traženoj karakteristici

• OPIS, Glavno svetlo - Red. br. 2.16 stoji: Površina svetlosnog elementa izrađena od stakla, .....

Predlažemo izbacivanje zahteva da ova površina bude izrađena od stakla, obzirom na težinu samog materijala izrade koji, u krajnjem dovodi i do velike težine operacione lampe, a samim tim i teže manevnsanje.

ODGOVOR: Komisija je razmatrala vaš predlog ali je ostala pri traženoj karakteristici

U vezi vaših preloga za izmenu načina bodovanja za

2a) Mobilni elektro-hidraulični operacioni sto (1 kom), na sledeći način:

Najniža cena - 80 pondera Tehničko-tehnološke prednosti - 20 pondera

- nosivost operacionog stola kada je pacijent pozicioniran u centralnom položaju, po sredini stola, do 450 kg - 0 pondera

- nosivost operacionog stola kada je pacijent pozicioniran u centralnom položaju, po sredini stola, preko 450 kg - 20 pondera

i za

2b) Operaciona lampa LED tehnologije (1 kom) na sledeći način:

Najniža cena - 80 pondera Tehničko-tehnološke prednosti - 20 pondera

- Glavno svetlo jačine do 140.000 lux - O pondera, preko 140.000 lux - 5 pondera

- Indeks prikaza crvene boje R9 do 96 - O pondera, preko 96 - 10 pondera

- Temperatura boje 3900K - O pondera, preko 3900K - 5 pondera

Obaveštavamo vas da je naručilac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama odredio kriterijum za izbor najpovoljnije ponude rukovodeći se elementima koje su u vezi sa predmetom javne nabavke. Naručilac ima pravo da predvidi metodologiju vrednovanja ponuda prema jednom od dva predviđena kriterijuma Zakonom o javnim nabavkama, a koji su u logičkoj vezi sa predmetom. Imajući u vidu da se radi o medicinskoj opremi naručilac se rukovodio cenom, garantnim rokom, rokom isporuke kao i tehničkim tehnološkim prednostima, što su kao elementi kriterijuma i predviđeni Zakonom. Imajući u vidu navedeno, a nakon razmatranja vaših predloga Komisija je ostala pri metodologiji vrednovanja ponuda navedenoj u konkursnoj dokumentaciji.

S' poštovanjem

Dostaviti: - Podnosiocu zahteva

Objaviti: Na Portalu javnih nabavki i sajtu OBĆ

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija