5833/1

02.06.2014.

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentancije u postupku

javne nabavke medicinske opreme -  VJN- 6/2014

Povodom zahteva (kod naručioca primljen putem elektronske pošte i zaveden pod br.  5833 od 02.06.2014.godine) za pojašnjenjem konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke br. VJN-6/2014, a u skladu sa odredbama člana 63. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'' br.124/12) komisija Opšte bolnice Ćuprija sačinjava sledeći odgovor.

U vezi stavke 1 – MOBILNI ELEKTRO-HIDRAULIČNI OPERACIONI STO

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 1. Pet segmenata ležajne površine

PITANJE BR. 1. S obzirom na iznete potrebe korisnika za dodatnom opremom za operacioni sto, da li je za korisnika prihvatljivo da se ponudi operacioni sto sa sledećim segmentima: glava, leđa, abdomen, 2 dela za noge?

ODGOVOR BR.2. Da, prihvatljivo je.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 6. Ukupna dužina stola sa nosačima nogu i glave: min 2100 mm c><

PITANJE BR. 2. S obzirom da možemo da ponudimo operacioni sto dužine 2060 mm, što je manje samo za 20/0 od tražene dužine od 2100 mm, da li je za korisnika prihvatljivo da se ponudi operacioni sto ukupne dužine 2060 mm?

ODGOVOR BR.2. Nije  prihvatljivo. Minimalna dužina je 2100 mm.

Podešavanje operacionog stola - Tehničke karakteristike pod rednim brojem 3. Trandelburg/antitrandelburg +30 step. I -30 step.

PITANJE BR. 3. S obzirom da je cena stola sa trandelburg/antitrandelburg +30 step. I -30 step. znatno viša od cene stola sa trandelburg/antitrandelburg +25 step. I -25 step, da li je za korisnika prihvatljivo da vrednosti trandelburg/antitrandelburg budu +25 step. I -25 step. ?

ODGOVOR BR.3. Nije  prihvatljivo.

U vezi stavke 2 –. OPERACIONA LAMPA LED TEHNOLOGIJE

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 1.6. Dubina svetlosnog snopa kod glavnog svetla je 1100 mm

PITANJE BR. 4 Da li se u ovom slučaju prihvata vrednost 1100 i više?

ODGOVOR BR.4. Da, prihvatljivo je.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 1.10. Radni vek LED diode min 50.000 časova

PITANJE BR. 5 Da li je za korisnika prihvatljivo da proizvođač izda garanciju na 40.000 časova, a da mi kao distributer obezbedimo dodatnih 10.000 časova garancije, ili da se ova vrednost sa 50.000 časova smanj i na 40.000 časova ?

ODGOVOR BR.5. Traženi minimalni radni vek diode je 50.000 časova, dok se ponudjeni garantni rok ponuđača za opremu mora potvrditi potvrdom ili izjavom proizvođača opreme.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 1.14. Maksimalna potrošnja električne energije maksimalno 90 W

PITANJE BR. 6. Da li je za korisnika prihvatljivo da maksimalna potrošnja električne energije iznosi 118 W?

ODGOVOR BR.6 nije prihvatljivo da maksimalna potrošnja električne energije bude 118W.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 1.15. Klasa zaštite kućišta lampe IP42

PITANJE BR. 7. Da li je za korisnika prihvatljivo da klasa zaštite bude IP54?

ODGOVOR BR.7. Da, prihvatljivo je.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 2.6. Dubina svetlosnog snopa kod pomoćnog svetla je 1100 mm

PITANJE BR. 8 Da Ii se u ovom slučaju prihvata vrednost 1100 i više?

ODGOVOR BR.8. Da prihvatljivo je.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 2.10. Radni vek LED diode min 50.000 časova

PITANJE BR. 9 Da li je za korisnika prihvatljivo da pro izvođač izda garanciju na 40.000 časova, a da mi kao distributer obezbedimo dodatnih 10.000 časova garancije, ili da se ova vrednost sa 50.000 časova smanj i na 40.000 časova ?

ODGOVOR BR.9. Traženi minimalni radni vek diode je 50.000 časova, dok se ponudjeni garantni rok ponuđača za opremu mora potvrditi potvrdom ili izjavom proizvođača opreme.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 2.14. Maksimalna potrošnja električne energije maksimalno 60 W

PITANJE BR. 10. Da li je za korisnika prihvatljivo da maksimalna potrošnja električne energije iznosi 90 W?

ODGOVOR BR.10. nije prihvatljivo da maksimalna potrošnja električne energije bude 90W.

Tehničke karakteristike pod rednim brojem 2.15. Klasa zaštite kućišta lampe IP42

PITANJE BR. 11. Da li je za korisnika prihvatljivo da klasa zaštite bude IP54?

ODGOVOR BR.11. Da, prihvatljivo je

S’poštovanjem

Za komisiju

Opšte bolnice Ćuprija