8665/1

30.07.2015.

[

Предмет: Додатно појашњење конкурсне документације у поступку

јавне набавке апарата за анестезију - МЈН- 19/2015

Поводом захтева од 27.07.2015.године  (код наручиоца примљен путем електронске  поште дана 27.07.2015.године, заведен под бр. 8665) за  додатним појашњењем конкурсне документације у поступку јавне набавке Aпарата за анестезију - МЈН-19/2015, а у складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/12, 14/15) комисија Опште болнице Ћуприја сачињава следеће одговоре.

Питање број 1.

Ставка број 2 гласи:

"Минимум 2 фиоке у конзоли"

Молимо Вас промените у:

"Минимум 1 фиока у конзоли"

Одговор број 1.

Naručilac ostaje pri zahtevanim tehničkim specifikacijama, s obzirom da se u fiokama smeštaju stvari potrebne za rad kao što su laringoskop, tubusi, baloni itd. Smatramo da je nehigijenski, nepraktično i nepregledno da sve bude u jednoj fioci. Pregledom aparata koje imate u ponudi, a nalaze se na web sajtu proizvođača kog zastupate minimum jedan od aparata koje distribuirate poseduje tražene 2 fioke, a isto tako i većina drugih ponuđača.

Питање број 2.

Ставка број 3 гласи

"Струјно и батеријско напајање апарата, батеријски рад до 240 минута у одсуству струјног напајања"

Молимо Вас промените у:

"Струјно и батеријско напајање апарата, батеријски рад до 90 минута у одсуству струјног напајања"

Одговор број 2.

Naručilac ne prihvata ovu izmenu. Ovaj zahtev je vrlo bitan zbog više zastoja na električnoj mreži, čak i u noćnim satima dok su hitne intervencije bile u toku, tako da su doktori bili vrlo ograničeni u svom radu. Ponuđaču je dozvoljeno da ponudi i dodatnu eksternu bateriju radi ispunjenja uslova.

Питање број 3.

Ставка број 9 гласи

“Модови вентилације: волуменом контролисана (VC), притиском контролисана (РС), притиском контролисана са гарантованим волуменом (PCV-VG), притиском подржана вентилација (PSV), синхрона интерминентна обавезна вентилација (SIMV)"

Молимо Вас промените у:

“Модови вентилације: волуменом контролисана (VC), притиском контролисана (РС), притиском контролисана са гарантованим волуменом (PCV-VG) или еквивалентно, притиском подржана вентилација (PSV), синхрона интерминентна обавезна вентилација (SIMV)"

Одговор број 3.

Naručilac će , podrazumeva se, prihvatiti svaku ponudu koja sadrži elemente ekvivalentne sa onima koji su traženi, zbog različitih oznaka proizvođača za modove ventilacije koji vrše istu funkciju.

Питање број 4. Ставка број 14 гласи

“Модул за гасну анализу, парамагнетни кисеонички сензор, B18, са приказом мерења на дисплеју апарата: СО2, АА, N20, B18, EEG

Молимо Вас промените у:

“Модуп за гасну анализу, парамагнетни кисеонички сензор, са приказом мерења на дисплеју апарата: СО2, АА, N20"

Одговор број 4.

Naručilac ostaje pri traženoj tehničkoj specifikaciji.

Tehnička specifikacija je zasnovana prema stvarnim potrebama Naručioca. Modul za BIS nam je neophodan zbog kompleksnosti operacija. Više ponuđača može da ponudi aparat sa ovom funkcijom.

Питање број 5.

Ставке број 17 и 18 гласе:

"Колор дисплеј величине минимално 12", touchscreen

За приступ менијима, одабир и потврду при подешавању вентилационих параметара користи се екран осетљив на додир (touchscreen)"

Молимо Вас промените у:

"Колор дисплеј величине минимално 12"

За приступ менијима, одабир и потврду при подешавању вентилационих параметара користи се обртно дугме"

Одговор број 5.

Naručilac ostaje pri traženoj tehničkoj specifikaciji.

Tehnička specifikacija je zasnovana prema stvarnim potrebama Naručioca. Ova specifikacija obezbedjuje lakši I brži pristup željenim parametrima. Više ponuđača može da ponudi aparat sa ovom funkcijom.

Питање број 6.

Ставка број 19 гласи:

"Минимални опсези вентилационих подешавања: - Дисајни волумен: 20-1500ml

- Фреквенца 4-90 Ьрт

- Pinsp 5-60 ст Н20

- РЕЕР 4-30 ст Н20

- Инспираторно време 0,5-5 s"

Молим Вас промените у:

"Минимални опсези вентилационих подешавања: - Дисајни волумен: 20-1400ml

- Фреквенца 4-90 Ьрт

- Pinsp 5-60 ст Н20

- РЕЕР 4-20 ст Н20

- Инспираторно време 0,5-5 s"

Одговор број 6.

Naručilac ostaje pri traženoj tehničkoj specifikaciji.

Tehnička specifikacija je zasnovana prema stvarnim potrebama Naručioca, kao i prema analizi više modela aparata za anesteziju, koji ispunjavaju ove karakteristike. Zahtevane izmene karakteristika odstupaju više od 10% u odnosu na inicijalno tražene.

Питање број 7.

Ставка број 19 гласи:

Вентилациони мониторинг:

- Истовремени приказ на екрану 3 кривуље и приказ мерних вредности притиска у дисајном путу (теап, peak, РЕЕР)

- Фреквенце дисајног волумена, минутног волумена

- Приказ израчунате МАС вредности

- Приказ притиска гасова из централног довода или цилиндра (дигитални или аналогни)

- Приказ BIS кривуље

Молим Вас промените у:

Вентилациони мониторинг:

- Истовремени приказ на екрану 3 кривуље и приказ мерних вредности притиска у дисајном путу (теап, peak, РЕЕР)

- Фреквенце дисајног волумена, минутног волумена

- Приказ израчунате МАС вредности

- Приказ притиска гасова из централног довода или цилиндра (дигитални или аналогни)

Одговор број 7.

Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji. Tehnička specifikacijama je zasnovana prema stvarnim potrebama Naručioca  za BIS modulom sa prikazom merenja na ekranu, što je već navedeno i u odgovoru br. 4. U slučajevima teških trauma ( na primer pacijenata pristiglih posle saobraćajnih udesa ) potrebno je brzo reagovati i uočiti stanje funkcija mozga pacijenta, i zbog toga je neophodno merenje i prikaz EEG i BIS.

Питање број 8.

Ставка број 2 хемодинамског монитора гласи:

"Стандардна опција мора да обезбеђује 12 EKG, RESP, Sp02, 2-ТЕМР, NIBP праћење"

Молим вас промените у:

"Стандардна опција мора да обезбеђује EKG, RESP, Sp02, 2-ТЕМР, NIBP праћење"

Одговор број 8.

Imajući u vidu da tražena tehnička specifikacija predstavlja monitoring osnovnih vitalnih funkcija Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji. Više ponuđača može da ponudi monitor sa ovom funkcijom.

Питање број 9.

Ставка број 3 хемодинамског монитора гласи:

“Препознавање најмање 21 тип аритмије, са комплетном анализом аритмије"

Молим вас промените у:

“Препознавање аритмије, са комплетном анализом аритмије"

Одговор број 9.

Imajući u vidu da je tražena tehnička specifikacija praćenje 12 EKG, zahtevana tehnička specifikacija je u vezi sa prethodnom. Prepoznavanje više tipova artitmija sa kopmletnom analizom obezbeđuje operaterima potpunu dijagnostičku sliku I uvid u stanje pacijenta, kao I pravovrenemenu reakciju u slučaju potrebe. Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji.

Питање број 10.

Ставка број 6 хемодинамског монитора гласи:

“Поседовање аларма са 3 приоритета. Јасно видљива лампица аларма са свих страна монитора (360 степени угао видљивости)"

Молим вас промените у:

“Поседовање аларма са 3 приоритета. Јасно видљива лампица аларма са свих страна монитора"

Одговор број 10.

Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji. Preciziranjem stepena vidljivosti, Naručilac je želeo da precizno I jasno odredi šta podrazumeva pojam “ sa svih strana monitora”.

Neprecizna konkursna dokumentacija nije u skladu sa  u skladu sa čl. 61 stav 1. U kome je navedeno da je Naručilac dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju tako da ponuđaći na osnovu nje mogu da pripreme prihvatljivu ponudu.

Питање број 11.

Ставка број 7 хемодинамског монитора гласи:

“Скпадиштење података: минимум 120 сати графичких и табуларних трендова, као и минимум 48 сати пуних таласних облика"

Молим вас промените у:

“Скпадиштење података: минимум 120 сати графичких и табуларних трендова"

Одговор број 11.

Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji. Za potrebe Naručioca neophodno je da monitor poseduje i mogućnost skladištenja punih talasnih oblika. Više ponuđača može da ponudi monitor sa skladištenjem punih talasnih oblika.

Питање број 12.

Ставка број 8 хемодинамског монитора гласи:

,Дисплеј минимум 12 инча, touchscreen, LCD, са уграђеним позадинским LED светлом ради уштеде енергије и боље видљивости екрана"

Молим Вас промените у

,Дисплеј минимум 12 инча, touchscreen, LCD, са уграђеним позадинским светлом ради уштеде енергије и боље видљивости екрана"

Одговор број 12.

Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji. Kao što je navedeno u samoj specifikaciji, LED svetlo obezbeđuje uštedu energije I bolju vidljivost ekrana. U pitanju je nova tehnologija koja obezbeđuje duži vek trajanja aparata. Više ponuđača može da ponudi monitor sa ovom funkcijom.

Питање број 13.

Ставка број 9 хемодинамског монитора гласи:

"Аутономија рада монитора на батеријском напајању минимум 8 часова"

Молим Вас промените у:

"Аутономија рада монитора на батеријском напајању минимум 3 часова"

Одговор број 13.

Naručilac može da prihvati odstupanje do maksimum 10%. Predložena izmena specifikacije značajno odstupa od inicijalno tražene. Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji.

Питање број 14.

Ставка број 12 хемодинамског монитора гласи:

"Могућност мерења мулти-гасова и 02, при томе да модул за мерење истих обавезно мора бити без додатног кабла за напајање"

Молим Вас промените у:

"Могућност мерења мулти-гасова и 02"

Одговор број 14.

Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji. S obzirom da se radi o transportnom monitoru nepraktično je da bilo koji modul bude napajan preko posebnog kabla, već preko samog monitora, kao i da u toku transporta po potrebi koristi bateriju monitora. Više ponuđača može da ponudi monitor sa ovom funkcijom.

Питање број 15.

Ставка број 14 хемодинамског монитора гласи:

"Максимална тежина уређаја 4,5кг"

Молим Вас промените у

"Максимална тежина уређаја 7 кг"

Одговор број 15.

Naručilac može da prihvati odstupanje do maksimum 10%. Predložena specifikacija značajno odstupa od tražene. Naručilac ostaje pri zahtevanoj tehničkoj specifikaciji.

Specifikacija je zasnovana  prema objektivnim potrebama Naručioca, na osnovu ispitivanja tržišta,  i to prema modelima više aparata, a ne samo jednog, kako bi se omogućila što bolja konkurencija, a to su aparati proizvođača  Dreger, General Electric, Maquet, Mindray  i Heinen Lowenstein .

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvršena izmena konkursne dokumentacije biće objavljena  na Portal javnih nabavki i sajtu bolnice.

С' поштовањем

Доставити: - Подносиоцу захтева

Објавити: На Порталу јавних набавки и сајту ОБЋ

Комисија

Опште болнице Ћуприја